|  |  |
| --- | --- |
| **CLASSIFICAZIONE CAPPA BIOLOGICA***biological hood* *classification* | *Cod. SIPE* |
| **CLASSE I - *Class I*** |
| **CAPPA IDONEA***suitable hood***CAPPA NON IDONEA***UNSUITABLE HOOD* | ***Velocità dell’aria*** *Air Speed* | ***Valore misurato (m/s)****Measured value (m/s)* | ***Valore di riferimento (m/s) Norma Tecnica UNI EN 12469 – Allegato H – Tabella H.1****Reference value (m/s)**Technical Standard UNI EN 12469 – Annex H – Table H.1* |
| **Velocita del flusso d’aria frontale***Air flow speed frontal* | **0,00** | **0,40 - 0,70** |
| **Velocità del flusso laminare interno** *Internal laminar flow speed* | **Non applicabile***Not applicable* | **Non applicabile***Not applicable* |
| ***Tipologia dell’intervento****Type of intervention* | ***Data dell’intervento****Date of intervention* |
| **Ultimo test di efficienza dei filtri***Latest filter efficiency test* |  |
| **Ultimo cambio filtri***Last filters change* |  |

**DATA -** *DATE* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **CLASSIFICAZIONE CAPPA BIOLOGICA***biological hood* *classification* | *Cod. SIPE* |
| **CLASSE II - *Class II*** |
| **CAPPA IDONEA***suitable hood***CAPPA NON IDONEA***UNSUITABLE HOOD* | ***Velocità dell’aria*** *Air Speed* | ***Valore misurato (m/s)****Measured value (m/s)* | ***Valore di riferimento (m/s) Norma Tecnica UNI EN 12469 – Allegato H – Tabella H.1****Reference value (m/s)**Technical Standard UNI EN 12469 – Annex H – Table H.1* |
| **Velocita del flusso d’aria frontale***Air flow speed frontal* | **0,00** | **≥ 0,40** |
| **Velocità del flusso laminare interno** *Internal laminar flow speed* | **0,00** | **0,25 – 0,50** |
| ***Tipologia dell’intervento****Type of intervention* | ***Data dell’intervento****Date of intervention* |
| **Ultimo test di efficienza dei filtri***Latest filter efficiency test* |  |
| **Ultimo cambio filtri***Last filters change* |  |

**DATA –** *DATE* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **CLASSIFICAZIONE CAPPA BIOLOGICA***biological hood* *classification* | *Cod. SIPE* |
| **CLASSE III - *Class III*** |
| **CAPPA IDONEA***suitable hood***CAPPA NON IDONEA***UNSUITABLE HOOD* | ***Velocità dell’aria*** *Air Speed* | ***Valore misurato (m/s)****Measured value (m/s)* | ***Valore di riferimento (m/s) Norma Tecnica UNI EN 12469 – Allegato H – Tabella H.1****Reference value (m/s)**Technical Standard UNI EN 12469 – Annex H – Table H.1* |
| **Velocita del flusso d’aria frontale***Air flow speed frontal* | **0,00** | **≥ 0,70 con un guanto rimosso***≥ 0,70 with one glove removed* |
| **Velocità del flusso laminare interno***Internal laminar flow speed* | **Non applicabile***Not applicable* | **Non applicabile***Not applicable* |
| ***Tipologia dell’intervento****Type of intervention* | ***Data dell’intervento****Date of intervention* |
| **Ultimo test di efficienza dei filtri***Latest filter efficiency test* |  |
| **Ultimo cambio filtri***Last filters change* |  |

**DATA –** *DATE* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**