SCHEDA DI MANUTENZIONE PER LE CAPPE A FLUSSO LAMINARE ORIZZONTALE

PROCEDURA DI MISURA DELLE PRESTAZIONI

DIPARTIMENTO ……………………………………………………………………………………………………………………………

LOCALE……………………………………….………. EDIFICIO…………………………………………………………………………

CAPPA N°………………………………………………..

Le operazioni di verifica dell’apparecchiatura comportano l’esecuzione delle seguenti operazioni  in accordo alle norma UNI EN 12469.

Casa costruttrice: …………………………..…… Matricola : ……………………………. Inventario n°: …………………………………………

COLLEGAMENTO E VERIFICA DEI SERVIZI DI LABORATORIO

Classificazione laboratorio: ……………………………………………………………………………….. Collegamento con Sistema Espulsione Esausti di Laboratorio ( Diretto ( Thimble ( non presente Posizione cappa: ( conforme ( non conforme Data installazione:

MISURAZIONE FLUSSO LAMINARE

VELOCITA' MEDIA DEL FLUSSO LAMINARE : 0,25 m/s - 0,5 m/s MISURAZIONE ESEGUITA A 150 mm DALLA GRIGLIA DI PROTEZIONE DEL FILTRO DURATA DI OGNI SINGOLA MISURA: 1 MINUTO

VISTA  FRONTALE

1/8              2/8                 2/8		2/8	        1/8

ALTO

1/4			1		2		   3		    4

1/8

5		6		   7		    8

1/4

BASSO

| 1 | …...…m/s |  | 2 | ……m/s |  | 3 | …….m/s |  | 4 | ………..m/s |  | Valore medio misurato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | …..…m/s |  | 6 | ……m/s |  | 7 | …….m/s |  | 8 | ……...m/s |  | …………… m/s |
| Ogni singolo valore non deve scostarsi oltre il 20 % dal valore medio misurato. | CONFORME ( | NON CONFORME ( |

| Connessione per test DOP / DEHS | Presente ( | Non presente ( |
| --- | --- | --- |

| TEST DI EFFICIENZA FILTRO PRINCIPCALE |
| --- |
| Classificazione filtro ( H 14 / 99,999 % / 0, 3 (m ) |  |
| Quantità di particelle da 0, 3 (m misurate a monte del filtro (DEHS test point ) |  |
| Valore di riferimento per la misura ( 1 / 100.000 ) |  |
| Quantità media di particelle misurate a valle del filtro del filtro |  |
| Esito del test di efficienza con metodo DEHS | Conforme ( | Non Conforme ( |
| REPORT MISURE |
| DEHS TEST POINT | FILTRO PRINCIPALE |

| VERIFICA ALLARMI ACUSTICI E VISIVI |
| --- |
| Tensione di alimentazione del ventilatore |  |
| Verifica intervento allarme di massima ventilazione ( 0,5 m/s ) | Conforme ( | Non Conforme ( |

| VERIFICHE GENERALI |
| --- |
| Illuminamento piano di lavoro ( ( 750 lx ) |  |
| Misura livello sonoro ( 67 dbA ) |  |
| Ore di funzionamento |  |
| Controllo lampada UV | Conforme ( | Non Conforme ( |

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Multimetro digitale RMS per misura delle grandezze elettriche: certificato di taratura SIT n°…..........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

Anemometro per la misura di velocità del flusso d’aria: certificato di taratura n°…..........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

Strumento contaparticelle: certificato di taratura n°… ..........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

Fonometro per la misura della rumorosità: certificato di taratura n°…. .........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

Luxmetro per la misura dell’illuminamento: certificato di taratura n°… ..........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

| ESITO FINALE VERIFICA | Conforme ( | Non Conforme ( |
| --- | --- | --- |

| Firma Università | Firma Tecnico addetto al controllo |
| --- | --- |